## Sheet1
Anexa nr. 2
LISTA DISPOZITIVE MEDICALE
DIN DOTAREA UNITĂȚILOR MOBILE DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ
Nr. crt. | Denumire echipament medical | Descriere
1 | Analizor gaze sangvin și electroliți | Analizorul să fie dotat cu un ecran color de tip touchscreen de rezoluție mare. Analizorul să fie dotat cu un mâner ergonomic care să permită manevrarea ușoară. Analizorul să fie robust, compus din materiale rezistente la deteriorare Analizorul să fie dotat cu o bară de intensitate înaltă de tip LED care să îi semnaleze operatorului rezultatele critice Analizorul să fie dotat cu o cameră de înaltă rezoluție care să captureze codurile de bară 2D Analizorul să fie dotat cu o baterie reîncărcabilă Rezultatele analizei să fie notificate audio și vizual atunci când rezultatele sunt normale, anormale sau într-un interval critic Analizorul să fie dotat cu o listă de selecție a analizelor Intervalele de setări să fie ajustabile minim în funcție de vârsta și sexul pacientului Analizorul să fie dotat cu un calculator pe ecran pentru calculul eGFR pe baza rezultatelor creatininei Analizorul să permită documentarea informațiilor importante despre pacient Analizorul să permită descărcarea automată a eVAS Analizorul să fie dotat cu informații de ajutor pe ecran care să consolideze în mod constant procedura adecvată în timpul efectuării testării pacientului Analizorul să atenționeze operatorul atunci când data de expirare a certificatului se apropie Înainte de transmiterea datelor, echipamentul trebuie să ceară acordul operatorului și verificarea rezultatelor Analizorul să aibă posibilitatea de anulare a unui test Analizorul sa poata efectua un test dintr-un capilar preheparinat (aproximativ 70 microlitri) Analizorul trebuie să permită realizarea mai multor teste printre care: Na, K, Cl, iCa, Glu, BUN, Crea, Lactate, Hct, Hgb, pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BE, sO2 Analizorul nu trebuie să depășească dimensiunile: 30 cm L x 15 cm l x 10 cm A Pentru o manevrare ușoară, analizorul trebuie să aibă o greutate maximă de 950g Temperaturile de operare să fie în intervalul minim de 17 – 30 grade Celsius
2 | Bilirubinometru neonatal | Sistemul măsoară nivelul de bilirubină transcutanată la nou-născut prin transmiterea luminii la diferite lungimi de undă prin ureche. Cantitatea de lumină absorbită de bilirubină este calculată conform unui algoritm personalizat Sistemul trebuie să fie conceput astfel încât să fie mai puțin sensibil la artefactele de mișcare Sistemul nu trebuie să fie sensibil la diferențele de presiune aplicată sau la unghiul dispozitivului Sistemul să fie dotat cu tehnologie pe bază de LED LED-urile să fie concepute astfel încât să nu se deterioreze în timp și să elimine necesitatea unei calibrări de rutină Calibrarea opțională să se facă rapid și ușor având rezultate immediate Sistemul să permită conectarea acestuia la un computer personal și/sau la HIS prin intermediu HL-7 Sistemul să necesite o singură măsurare pe test Sistemul să poată fi folosit cu sau fără introducerea ID-ului pacientului Afișajul să fie mare și clar pentru o mai bună vizualizare Ecranul să fie tactil rezistiv și să permită utilizarea cu sau fără mănuși Interfața să fie ușor de folosit și să fie reprezentată de un meniu Sistemul să fie capabil să memoreze minim 35 de măsurători Sistemul să fie prevăzut cu o opțiune care să permită introducerea datelor atât ale pacientului, cât și ale operatorului Sistemul să permită scanarea codurilor de bare pentru introducerea rapidă a datelor pacientului și ale utilizatorului Sistemul să fie prevăzut cu o baterie integrată reîncărcabilă Sistemul să afișeze pe ecran indicatori pentru minim următoarele: data, ora, nivelul de încărcare al bateriei
3 | Butelie aer | Diametrul buteliei: 140 mm +/- 1%, Diametrul nominal: 52 mm Înălțime butelie: 530 +/- 5 mm Capacitate: 5l Greutate aproximativă atunci când butelia este goala maxim 7 kg Presiunile cilindrului: Încărcare (15 grade Celsius): 200 bar Test: 300 bar Material: aliaj aluminiu, AA 6061 T6 UTS minim 330 mPa Elongatie: 12% min Cilindrul trebuie să fie în conformitate cu ISO7866
4 | Butelie oxid nitric | Diametrul buteliei: 140 mm +/- 1% Diametrul nominal: 52 mm Înălțime butelie: 530 +/- 5 mm Capacitate: 5l Greutate aproximativă atunci când butelia este goala maxim 7 kg Presiunile cilindrului: Încărcare (15 grade Celsius): 200 bar Test: 300 bar Material: aliaj aluminiu, AA 6061 T6 UTS minim 330 mPa Elongatie: 12% min Cilindrul trebuie să fie în conformitate cu ISO7866
5 | Butelie oxigen | Diametrul buteliei: 140 mm +/- 1% Diametrul nominal: 52 mm, Înălțime butelie: 530 +/- 5 mm Capacitate: 5l Greutate aproximativă atunci când butelia este goala maxim 7 kg Presiunile cilindrului: Încărcare (15 grade Celsius): 200 bar Test: 300 bar Material: aliaj aluminiu, AA 6061 T6 UTS minim 330 mPa Elongatie: 12% min Cilindrul trebuie să fie în conformitate cu ISO7866
6 | Cart echipamente medicale neonatale | Cartul mobil trebuie să permită posibilitatea de fixare a mai multor echipamente medicale. Cartul trebuie să fie dotat cu o șină eurorail pentru montarea a minim 6 pompe/injectomate Cartul trebuie să fie dotat cu un compartiment de depozitare cu minim două sertare care să permit depozitarea unui bilirubinometru, a unui analizor si a unui ecograf mobil (sonda wireless) Sistemul trebuie să fie dotat cu o priză multiplă pentru alimentare Sistemul trebuie să permită montarea a minim 3 butelii de gaz (5l) cu diametrul de 140 mm Sistemul trebuie să permită montarea incubatorului de transport Sistemul trebuie să permită montarea ventilatorului mecanic de transport Sistemul trebuie să permita montarea unui umidificator pentru ventilatorul mecanic Sistemul trebuie să permită montarea a aparatului de oxid nitric Sistemul trebuie să permita montarea unui monitor transcutanat de gaze Sistemul trebuie să permita montarea unui sistem de racire controlata a pacientului tip “body cooling” Sistemul trebuie să permită montarea unui defibrilator Sistemul trebuie să permită montarea unui aspirator de secreții Sistemul trebuie să fie dotat cu un sistem universal de prindere pe podea certificat/licentiat. Sistemul de prindere trebuie sa permită rularea ghidată cu usurinta a cartului cu echipamente dinspre lift spre podeaua ambulantei pana in zona de prindere si invers. Sitemul de prindere va fi montat pe podeaua ambulantei lateral stanga pentru a permite efectuarea cu usurinta a manoperelor medicale
7 | Defibrilator neonatal | A) Defibrilator-monitor cu urmatoarele caracteristici minime: Defibrilator-monitor cu functie de monitorizare a undei ECG si capabilitati avansate de monitorizare a parametrilor vitali conceput pentru utilizarea in medii prespitalicesti sau in cadrul serviciilor medicale de urgenta Moduri de functionare: • defibrilare externa manuala si semiautomata • pacing extern transcutanat • cardioversie • analiza aritmiei • monitorizare ECG 12 derivatii • monitorizarea calitatii RCP (resuscitare cardio-pulmonara) • moduri dedicate pacientilor nou-nascuti, copii Dispune de următoarele module: • SpO2 • NIB • Temperatura Defibrilare Nivel maxim de energie 200 J Forma de unda bifazica Posibilitatea selectiei nivelelor de energie in minim 18 trepte de selectie : 1÷10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200J Nivelul de energie selectat afisat pe ecran Ajustarea nivelului de energie administrat in functie de impedanta pacientului Intervalul de impedanta al pacientului pentru defibrilarea externa min. 10÷300 Ω Compatibil cu pacienti nou-nascuti, copii Detectie automata a pacientului pe baza padelelor de unica folosinta folosite si ajustarea parametrilor in mod corespunzator Timp de incarcare pana la administrarea socului maxim 8 secunde Mod de functionare AED in care se analizeaza automat daca ritmul cardiac necesita administarea unui soc electric Modul pediatric care livreaza direct o doza adecvata pacientilor corespunzatori, fara a fi limitata de accesoriile auxiliare
7 | Defibrilator neonatal | Buton dedicat pentru activarea functiei AED Alerta sonora si buton de livrare soc electric care lumineaza atunci cand defibrilatorul este incarcat pentru administrarea socului Defibrilare asincron si sincron (cardioversie), prin apasarea unui singur buton Activarea cardioversiei indicata pe display-ul defibrilatorului – monitor prin markere pe complexul QRS Resuscitare cardio-pulmonara Mod de resuscitare cardio-pulmonara(RCP) cu feedback in timp real despre calitatea compresiilor, atat vizual cat si audio Vizualizarea numerica a adancimii si frecventei compresiilor realizate si indicator vizual al eliberarii compresiilor conform ghidurilor ERC Filtrarea artefactelor undei ECG pentru reducerea duratei de pauza in resuscitarea cardio-pulmonare Monitorizare ECG Monitorizare ECG cu 12 derivatii Afisarea simultana a celor 12 derivatii Posibilitatea introducerii datelor despre pacient (varsta, sex, nume) Posibilitatea interpretarii automate a ECG-ului pentru a oferi un diagnostic orientativ Interval masurare ritm cardiac min. 30 – 300 bpm Raspunsul in frecventa min. 0.05 – 150 Hz in mod diagnostic Detectie peak-uri pacemaker Afisare forme de unda cu posibilitatea ajustarii dimensiunii acesteia cu min. 6 dimensiuni posibile Stimulare cardiaca externa Durata puls min 40 ms Intensitatea curentului de iesire in intervalul minim 0-140 mA Mod pacing: fix sau la cerere (on demand) Monitorizare presiunii arteriale neinvaziva (NIBP) Posibilitatea de upgrade pentru monitorizarea tensiunii arteriale neinvazive Metoda de achizitie tip oscilometrica Activarea masuratorilor NIBP printr-un buton dedicat Posibilitate masurare NIBP in inflatie Masuratori continue in caz de urgenta - durata de timp minim 5 minute
7 | Defibrilator neonatal | Gama de valori masurate: - Tensiune sistolica interval: 20-260 mmHg - Tensiune diastolica interval: 10-220 mmHg Monitorizare saturatiei de oxigen (SpO2) Posibilitatea de upgrade pentru monitorizare a saturatiei de oxigen Gama de valori SPO2 interval: 0-100% Gama de valori pentru frecventa cardiaca: 25-240 BPM (batai pe minut) Afisarea undei SpO2 automat la conectarea senzorului pentru monitorizarea saturatiei de oxigen Indicator pentru valori SpO2 Monitorizare temperatura Posibilitatea de upgrade pentru monitorizarea temperaturii Numar de canale de achizitie minim 2 Gama de valori masurate: 0-50°C Afisare T1, T2, delta T Specificatii monitor Monitor LCD de inalta rezolutie Diagonala de minim 5 inch Afisare minim 4 forme de unda, cu posibilitatea de a afisa formele de unda ECG in mod cascada Viteza monitor: 25 mm/sec, 50 mm/sec La detectarea unui semnal nou de la senzori (CO2, SPO2) adauga automat o noua forma de unda corespunzatoare semnalului achizitionat Vizualizarea valorilor parametrilor monitorizati sub forma tabelara Nivelul de energie selectat afisat pe ecran
7 | Defibrilator neonatal | Electrozi/Padele de unica folosinta Padele de defibrilare de unica folosinta ambalate individual Preconectarea padelelor pentru o interventie rapida Padele de unica folosinta multifunctionale pentru defibrilare, cardioversie, pacing si monitorizare ECG pentru nou nascut Padele de unica folosinta cu senzor pentru monitorizarea resuscitarii cardio-pulmonare Soft integrat de verificare a contactului padelelor/electrozilor cu pielea pacientului si transmite un mesaj in cazul in care contactul este slab Baterie Alimentare cu sursa de energie proprie: baterie Li-ion reincarcabila Functionare continua pe baterie minim 6 ore de monitorizare ECG si toti parametrii vitali sau minim 100 de descarcari la nivel maxim de energie (200J) Timp de reincarcare maxim 4 ore pana la o capacitate de 100% Baterie inteligenta cu indicator led al nivelului de incarcare pe baterie Mesaj de atentionare “Baterie slaba” vizual pe ecran si auditiv Minim 10 socuri electrice dupa aparitia mesajului de "baterie slaba" Incarcarea bateriei in dispozitiv atunci cand defibrilatorul este conectat la reteaua de curent alternativ sau intr-un dispozitiv dedicat Printare Imprimanta termica, de inalta rezolutie, integrata Hartie 80 mm Viteza de printare minim 25, 50 mm/s, reglabila Posibilitate de printare automata in conditii de alarma Posibilitate de printare rapida a formei de unda - 12 secunde inainte si 12 secunde dupa apasarea unui buton dedicat Posibilitatea de printare 12 derivatii Printare simultana minim 3 forme de unda Posibilitatea de printare automata la fiecare masuratoare NIBP Comunicare Interfata transfer date tip USB Comunicare tip Wi-Fi pentru transfer de date Indicator vizual afisat pe ecran pentru afisarea conexiunii Wifi
7 | Defibrilator neonatal | Port de comunicare Bluetooth Caracteristici generale Dimensiuni reduse max. 25 x 30 cm x 25 cm Greutate redusa maxim 7 kg cu accesorii incluse Standard de protectie impotriva particulelor de praf si apa min. IP55 B) CONFIGURATIE DE LIVRARE B) 1. Defibrilator - monitor care indeplineste toate cerintele de la punctul A). B)2.Accesorii Cablu ECG 12 derivatii - 1 buc Baterie inteligenta - 1buc Cablu SpO2 si senzor reutilizabil nou nascut - 1 buc Cablu NIBP si mansete nou nascut/prematur reutilizabila - 3buc Sonda de temperatura si cablu de conectare - 1 buc Geanta de transport cu buzunare pentru organizarea accesoriilor -1 buc Hartie 80 mm - 1 buc Cablu de conectare pentru electrozii de unica folosinta - 1buc Adaptor pentru conectarea padelelor de unica folosinta cu senzor pentru resuscitarea cardio-pulmonara neonatala - 1buc Padele de unica folosinta multifunctionale nou nascut cu monitorizare ECG, cardioversie, pacing, defibrilare -1 buc
7 | Defibrilator neonatal | C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Garantie – 12 luni Timp de raspuns la solicitare in perioada de garantie cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare C.1) SERVICE POSTGARANŢIE Service post-garantie asigurat contra-cost Timp de raspuns la solicitare in perioada de garantie cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare D) SERVICII CONEXE Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se realizeaza cu personal specializat, cad in sarcina furnizorului si nu implica costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse in oferta financiara Instalare si punere in functiune de catre personal autorizat si instruit de producator Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului in locatia de instalare
8 | Dispozitiv de screening rapid neonatal | Dispozitiv portabil de screening rapid al pacientilor ce consta dintr-o componenta portabila, de dimensiuni reduse, fara cablu de conectare (wireless) ce permite achizitia de date de interes clinic, imagini 2D si color, ce pot fi vizualizate pe medii mobile IOS si Android. Componenta mobila, fara fir sa include doua tipuri de apertura integrata, convexa si liniara, pentru examinari neonatale si pediatrice abdominale, toracice, vasculare, pentru ghidaj ecografic al punctiilor, inserției acului sau a cateterului, pentru examinări musculoscheletale, evaluarea prezenței colectiilor lichidiene în anumite situații patologice. Accesoriul de scanare sa dispuna de greutate de maxim 350 g si sa permita achizitia de imagini pe o perioada de minim 45 minute. Dimensiunea accesoriului de scanare sa nu depaseasca 150x 70 x 30 mm. Apertura convexa a traductorului sa lucre in domeniul de frecvente (sa acopere tot domeniul) de la 2.3 la 4.8 MHz si sa dispuna de minim 125 de elemente si un camp de vizualizare de minim 60 grade. Sa sustina o adancime de scanare de minim 20 de cm. Apertura liniara a aceluiasi traductor sa permita efectuarea de aplicatii vasculare, musculoscheletale, parti moi, examinari de torace, plamani, oftalmologie, de pediatrie, cu gama de frecventa ce acopera minim 3.4 MHz – 11.5 MHz si minim 192 de elemente. Sa sustina o adancime de scanare de minim 7 cm. Sistemul permite revizualizarea datelor stocate anterior. Sistemul dispune de modul DICOM. Sistemul dispune de posibilitatea de export a datelor in format DICOM, jpg si mp4 (export prin reteaua wireless). Aplicatia software ce poate fi instalata pe medii mobile IOS si Android cu interfata touch screen dispune de gesture predefinite pentru controlul cel putin a urmatoarelor functii: inghetarea imaginii si reintrarea in modul de scanare, stocare, activarea si dezactivarea modului color, modificarea adancimii si a nivelului de gain. Configurație de livrare: - Dispozitiv de screening rapid – 1 buc - Tabletă IOS pentru vizualizarea imaginilor– 1 buc
9 | Dispozitiv pentru administrare fluide încălzite | • Sistem de perfuzie proiectat pentru administrarea fluidelor încălzite la 37°C ± 2°C • Poate fi combinat cu dispozitivul de perfuzie sub presiune sau poate fi folosit de sine statator • Versatil, cu un design compact si greutate redusa de maxim 1.7 kg • Alimentare la 12 V în compartimentul pacientului • Dispozitivul trebuie să asigure fixarea eficientă a recipientelor de încălzit • Dispozitivul trebuie sa mentina temperatura setata pana la minim 90 de minute • Modul de operare: continuu • Garanție 24 luni
10 | Incubator transport | Camera incubatorului: Camera incubatorului trebuie să fie de dimensiuni mari astfel încât să permită accesul facil la pacient Camera incubatorului trebuie să fie dotată cu perete dublu cu vizibilitate la 360 grade pentru o mai bună menținere a temperaturii și pentru a minimiza pierderile de temperatură Tava pentru saltea să fie extensibilă și complet detașabilă pentru a permite așezarea simplă a pacientului Tava pentru saltea să fie extensibilă spre operator pe ușa principală de acces Camera incubatorului să poată fi dotată cu o husă de intimatate pentru zgomot, lumină și căldură Opțional, camera incubatorului să permită integrarea unei lămpi tip LED pentru fototerapie Ușa principală de acces să fie de dimensiuni mari, de minim 21 x 56 cm Camera incubatorului să fie dotată cu minim 6 porturi de formă ovală pentru mâini Dimensiunea porturilor de acces pentru mâini să fie de minim 13 x 16 cm, formă ovală Camera incubatorului să fie dotată cu minim 8 porturi de acces pentru tubulatura de ventilație/linii venoase/alte linii Tavă dinamică pentru saltea/pacient: Salteaua pacientului să aibă dimensiunile minime de 31 x 60 x 2,5 cm Tava pentru saltea să aibă o capacitate de încărcare de minim 10 kg Înălțimea de la saltea până la camera incubatorului să fie de minim 19 – 24 cm Tava pentru saltea să poată fi detașată rapid fără a fi necesară utilizarea unor instrumente adiționale Optional, tava pentru saltea să fie dotată cu sistem de izolare a vibrațiilor Salteaua pacientului trebuie să fie încălzită Puterea maximă să fie de 22W la o temperatură de 40 grade celsius Interfața cu utilizatorul: Interfața cu utilizatorul să fie reprezentată de un ecran de tip touch-screen care să permită o bună vizualizare a setărilor de pe ecran Diagonala ecranului să fie de minim 17 cm Rezoluția ecranului să fie de minim 800 x 480 pixeli Incubatorul să fie dotat cu funcție de temporizator și stop-watch Pentru a evita modificarea accidentală a parametrilor, incubatorul să fie dotat cu o funcție de blocare a ecranului Pentru a permite o vizualizare mai bună a setărilor de pe ecran în condiții de luminozitate joasă, incubatorul să fie dotat cu o funcție ce permite controlul luminozității cu minim 20% față de luminozitatea standard Incubatorul să permită înregistrarea evenimentelor într-un jurnal ce poate fi accesat de către utilizator în orice moment Incubatorul să fie dotat cu teste de funcționare optimă realizate automat la pornirea dispozitivului, cât și în timpul utilizării Incubatorul să aibă posibilitatea de înregistrare a tendințelor parametrilor Caracteristici de performanță: Incubatorul să fie dotat cu modul de control al temperaturii manual Incubatorul să fie dotat cu modul de control al temperaturii servo Incubatorul să permită realizarea a două măsurători interne ale temperaturii pacientului Setarea temperaturii aerului să se facă în intervalul minim de 17 – 38,9 grade Celsius Setarea temperaturii servo să se facă în intervalul minim de 33,0 – 37,5 grade Celsius Rezoluția afișajului temperaturii să fie de minim 0,1 grade Celsius Acuratețea temperaturii să fie de ± 1,0 grad Celsius Timpul de încălzire al camerei incubatorului să nu fie mai mare de 16 minute Filtrarea fluxului de aer să fie mai mică de 5 microni Concentrația dioxidului de carbon să fie mai mică de 0,5% Pentru o acuratețe cât mai ridicată asupra temperaturii pacientului, perioada de actualizare a afișajului temperaturii să fie de maxim o secundă Nivelul de zgomot al incubatorului să nu depășească 60 dBA Viteza aerului peste saltea să fie de maxim 0,35 m/s Pentru a permite o monitorizare cât mai precisă a temperaturii, precizia sondei de temperatură să fie de ± 1,0 grad Celsius Sistemul incubatorului să fie controlat prin microprocesor Caracteristici lumină de observare Incubatorul să fie dotat cu lumină de observare de tip LED Intensitatea luminii de observare să fie de minim 500 lucși Intensitatea luminozității să poată fi modificată cu minim 5 incremente Puterea luminii de observare sa fie de maxim 10W Caracteristici lampa LED fototerapie Incubatorul să poată fi dotat cu o lampă LED pentru fototerapie Gama spectrului de lumina pentru lampa LED să fie în intervalul 450 – 460 nm Iradierea maximă să nu depășească 23 - 35 μW/cm2/nm Zona iradiată maxim să nu depășească o suprafață de 15.3 x 11 inch Putere lampă maxim 10 W Caracteristici Senzor de oxigen integrat Incubatorul să fie prevazut cu un senzor de oxigen integrat pentru monitorizarea oxigenului ambiental în intervalul minim de 10 – 100% O2 Acuratețea monitorizării oxigenului minim +/- 4% cu un timp de răspuns de maxim 16 sec Caracteristici modul de aspirație integrat Incubatorul să fie prevăzut cu un modul de aspirație integrat cu un interval al presiunii de vacuum de minim 10 – 150 mmHg Rata fluxului la intrarea vacuum să fie de maxim 10 lpm Acuratețea modului de aspirație minim +/- 5 mmHg Nivelul de zgomot al modulului de aspirație să nu depășească 60 dBA Puterea aspiratorului să fie de maxim 20W Caracteristici blender de aer/oxigen integrat Incubatorul să fie dotat cu un blender de aer/oxigen integrat cu un debitmetru de minim 0 – 15 l/min Caracteristici opționale: Incubatorul să poată fi dotat cu pulsoximetrie integrată Intervalul de măsurare pentru saturație să fie în intervalul minim de 1 – 100% Intervalul de măsurare al pulsului să fie în intervalul minim de 25 – 235 bătăi pe minut Rezoluția saturației să fie de minim 1% Rezoluția pulsului să fie de minim o bătaie pe minut Acuratețea senzorului de pulsoximetrie să fie de maxim ± 3% pentru o saturație cuprinsă în intervalul 70 – 100% Acuratețea senzorului de pulsoximetrie să fie de maxim ± 3 bătăi pe minut pentru puls în condiții fără mișcare Caracteristici fizice: Dimensiunea incubatorului să nu fie mai mare de 76,4 cm lungime x 42,6 cm lățime x 61 cm înălțime Pentru a permite o manevrare cât mai facilă, greutatea incubatorului nu trebuie să depășească 38,5 kg fără mânere și accesorii Caracteristici electrice: Alimentarea incubatorului să se poată realiza de la o sursă de curent alternativ de 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, maxim 3 A Alimentarea incubatorului să se poată realiza de la o sursă de curent continuu de 12 – 28 V, maxim 15 A Incubatorul să fie dotat cu o baterie internă cu o autonomie de minim 2 ore Standarde aplicate: Incubatorul să îndeplinească minim următoarele standarde: 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-1-8, 60601-1-12, 60601-2-20, 60601-2-35, 60601-2-50, 10079-1, 80601-2-55, 80601-2-61, RTCA DO-160 Clasa medicală: Clasa II Părțile aplicate: tip BF IP: minim IP33 , Garantie : 24 luni
11 | Monitor funcții vitale neonatal | Caracteristici generale:Ecran cu diagonala de minim 15.5 cm ( 6.1”), tactil color și cu rezoluție de cel puțin 1024 x 480 pixeli. Afiseaza minim 5 forme de unda in timp real Auto-rotatie a ecranului: orientare portret sau orizontal. Să permită utilizatorului să interacționeze prin glisare și apăsarea cu două degete pe ecranul multi-touch. Monitorul poate fi utilizat în cazul pacienţilor adulţi, copii şi nou-născuţi, în spitale şi în timpul transportării pacienţilor în interiorul spitalelor. Monitorul să permită stocarea datelor în baza de date a tendinţelor. Să permită vizualizarea tendinţelor tabelar (semne vitale) şi să dispună de posibilitatea de a le transpune în documente pe o imprimantă centrală. Să permită vizualizarea graficelor tendinţelor măsurătorilor, inclusiv tendinţe de perspectivă, pentru a ajuta la identificarea modificărilor stării fiziologice a pacientului. Parametri Monitorizare simultană: • Electrocardiograma- inclusiv monitorizarea aritmiei şi a segmentului ST • Respiraţia • SpO2 • (NIBP) tensiunea arterială neinvazivă • (IBP) două tensiuni arteriale invazive • Temperatura • CO2 Monitorizare ECG cu 12 derivații cu 5 , 6 ori 10 electrozi. Să monitorizeze indicele pulmonar integrat Viteză de derulare: minim 6.25, 25 mm/s, 50 mm/s. Să dispună de minim 3 tonuri diferite pentru alarme. Greutate maximă - 1,5 kg Dimensiuni (L x Î x A) - maxim 250 x 115 x 100 mm
Monitorul poate fi alimentat de: • baterie Li-Ion reîncărcabilă • sursa externa de alimentare Timp de încărcare cu monitorul conectat la sursă de alimentare externă: maxim 4 ore Timp de încărcare cu monitorul oprit: maxim 3 ore. Specificații tehnice – sistem de încărcare Sistemul trebuie să fie ergonomic Sistemul trebuie să aibă o greutate redusă de maxim 1 kg Dimensiunile sistemului nu trebuie să depășească 200 x 115 x 110 mm Dimensiunile sistemului cu cabluri atașate nu trebuie să depășească 200 x 175 x 105 mm
12 | Monitor transcutanat neonatal | Echipamentul să fie destinat pentru monitorizarea transcutanată continuă a tcpCO2 și SpO2 la nou-născuți, copii și adulți. Caracteristici ale ecranului: Dispozitivul să fie prevăzut cu un ecran color, capacitiv, de tip multi-touch TFT Rezoluția ecranului să fie de minim 800x450 pixeli, 16:9 Opțiunile de afișare: vizualizare numerică, vizualizare tendințe, vizualizare detaliată Rata de actualizare a ecranului pentru datele numerice (SpO2, rata pulsului, tcpCO2, tcpO2) să fie de minim 1 sec Intervalul de date pentru tendințe să fie în intervalul 3 – 95 secunde în funcție de axa timpului Unghiul de vizualizare să fie ajustabil în intervalul – 10 grade/ 0 grade / 8 grade Condiții de operare: Temperatura ambientală să fie în intervalul 5 – 39 grade Celsius Umiditatea relativă să fie în intervalul 15 – 90%, fără condens Presiunea atmosferică să fie în intervalul de 75 – 100 kPa Echipamentul să fie prevăzut cu un barometru încorporat Puterea de alimentare să fie în intervalul de 100 – 240 V, 50/60 Hz Echipamentul să fie prevăzut cu o baterie reîncărcabilă integrată, de tip Litiu-Ion, cu o autonomie de minim 3 ore Conectivitate: Echipamentul să fie prevăzut cu conexiune Ethernet, Wireless LAN, USB (minim 3 porturi), Apel asistentă Dimensiuni și greutate: Echipamentul să fie de dimensiuni reduse în intervalul maxim de: 280 mm L x 160 mm A x 190 mm l Echipamentul să fie ușor de manevrat cu o greutate maximă de 3 kg cu bateria inclusă Caracteristici ale sistemului: Intervalul de măsurare: tcpCO2 minim 7 – 200 mmHg tcpO2 minim 1 – 800 mmHg Saturația de oxigen minim 0 – 100%Rata pulsului 25 – 250 b/min Echipamentul trebuie să afișeze timpul rămas de măsurare
12 | Monitor transcutanat neonatal | Calibrare: Calibrarea echipamentului să se realizeze automat fără intervenția operatorului Echipamentul să fie prevăzut cu o cameră de calibrare integrată Timpul dintre două calibrări să fie de maxim 13 ore Nivelul de alarmă: Oprit: minim 1 – 9 Stocarea datelor: Echipamentul să permită stocarea datelor pentru o perioadă de minim 360 de zile cu un interval al datelor de o secundă Caracteristici de performanță ale senzorului in vitro: tcpCO2 să aibă o acuratețe de minim +/- 5 mmHg în intervalul măsurat cu un timp de răspuns de maxim 80 de secunde la 43 de grade celsius tcpO2 să aibă o acuratețe de minim +/- 5 mmHg în intervalul măsurat cu un timp de răspuns de maxim 30 de secunde Senzorii să fie biocompatibili fără latex Diametrul maxim al senzorilor să nu depășească 16 mm Senzorii să fie prevăzuți cu un cablu flexibil cu o lungime de minim 2 m Echipamentul să îndeplinească minim următoarele standarde: IEC 60601 – 1, IEC 60601-1-2, ISO 80601-2-61, ISO 14971, EN1789 (pentru ambulanță)
13 | Pompă enterală | A) Pompa pentru seringă pentru nutriție enterală care îndeplinește următoarele caracteristici minime:Pompă pentru seringă cu administrare exactă și sigură a hranei pentru nou nascuti și copii Pompă destinată utilizării pentru terapia enterală nasogastrică, orogastric și gastrostomică Montare simplă cu prindere manuală rapidă a bridei pistonului seringii Sistem de montare integrat în pompa, cu posibilitatea de prindere atât pe bară verticală, cât și dreptunghiulară Seringă cuprinsă în totalitate pe pompa pentru evitarea lovirii accidentale și posibilitatea de dezangrenare a seringii Ecran LCD de înaltă rezoluție, minim 30 x 150 mm, cu iluminare de fundal Unghi larg de vizualizare a ecranului, minim ±35° din fiecare parte Posibilitatea de modificare a contrastului Mod de noapte automat Tastă pentru suspendarea infuziei Tastă pentru vizualizarea presiunii setate și nivelul de alarmă Afișare simultană pe ecran a minim: starea infuziei, rata de administrare, volumul administrat, timpul rămas de administrare, grafic de presiune, tipul seringii, indicator de baterie Recunoaștere automată a tipului și capacitații seringi Utilizează seringi de minim 5 tipuri diferite: 5, 10, 20, 50/60 ml Rată de administrare cuprinsă în intervalul minim 0.1 - 200 ml/h În funcție de capacitatea seringii, rata de administrare reglabilă în intervalele minime: - 0.1 - 150 ml/h pentru seringa de 5 ml - 0.1 - 200 ml/h pentru seringa de 10, 20, 50 ml Volumul infuzat trebuie să fie cuprins în intervalul 0 - 9 990 ml Volumul de infuzat cuprins în intervalul minim 0.1 - 1000 ml, într-un interval de minim 24 de ore Funcție de calculare automată a ratei de administrare în funcție de timpul și volumul setat Funcție de administrare bolus Rată de administrare bolus cuprinsă în intervalul minim 10 - 200 ml/h Rată de administrare bolus reglabilă, în funcție de capacitate seringii în intervalele minime: - 10 - 150 ml/h pentru seringa de 5 ml - 10 - 200 ml/h pentru seringa de 10, 20, 50 ml Rată de administrare bolus reglabilă în pași de minim 10 ml/h Volum de administrare bolus maxim 1 ml Funcție de administrare bolus manuală prin menținerea apăsarii unei taste dedicate pentru administrarea volumului dorit și automată prin simpla apăsare a tastei și setarea volumului sau dozei Acuratețea de administrare minim ±2% la o rată de minim 25 ml/h Limitele presiunii de administrare reglabilă pe minim 10 nivele, într-un interval minim de 50 - 1000 mmHg Reglarea limitei de presiune să se realizeze prin apăsarea unei taste dedicate Rată de menținere a tubului deschis minim 0.1 ml/h Port de comunicare IrDA, RS232 și apel asistență Jurnal de evenimente pentru minim 1500 de intrări Alarmă vizuală și auditivă Indicator de alarmă vizuală pe mai multe culori în funcție de prioritatea alarmei Alarmă auditivă diferențiată în funcție de prioritatea alarmei Posibiltatea de reglare a nivelului de alarmă pe maxim 3 nivele Posibilitatea de suspendare a alarmei Posibilitate de dezactivare a sunetelor la apăsarea tastelor și a tonurilor de oprire Funcție de rechemare sau alarma de atenționare dacă pompa a fost lăsată pornită minim 2 minute, fără ca operațiunea să fii început "Alarme și mesaje de avertizare pentru: - ocluzie - mecanism dezangrenat - verificarea seringii - nivel de baterie scăzut - baterie descărcată - apropiere de sfârșitul infuziei - sfârșitul infuziei - volum de infuzat terminat Posibilitatea de andocare pe o stație dedicată care permite alimentarea la curent alternativ direct din stație Posibilitatea de comunicare cu alte pompe de acelasi fel in cadrul statiei de andocare dedicata prin portul IrDA Greutate maxim 2.5 kg cu baterie inclusă Dimensiune maxim 325x 130 x 200 mm Alimentare Alimentare de la rețeaua de curent alternativ 230 V ac, 50/60 Hz Sursă proprie de alimentare - baterie internă reîncărcabilă Timp de funcționare pe baterie minim 6 ore la o rată de minim 5 ml/h Timp de reîncărcare al bateriei de maxim 3 ore pentru un nivel de încărcare de minim 90% B) CONFIGURAȚIE DE LIVRARE B).1. Pompa pentru seringă pentru nutriție enterală care îndeplinește toate cerințele de la punctul A). C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Garanție – 24 luni
14 | Pompă volumetrică | Pompa volumetrica cu urmatoarele cerinte minime:• Pompa volumetrica pentru infuzia fluidelor, medicamentelor, alimentatiei parenterale, sange si produselor din sange • Display LCD monocrom, de mari dimensiuni, minim 55 x 50 mm • Software si interfata in limba romana • Protectie la deversarea de lichide • Mecanism de protectie la curgere necontrolata • Rata de administrare cuprinsa in intervalul minim 1 - 1200 ml/h • Rata de administrare reglabila in intervalele minime: • 0.1 – 99.9 ml/h in trepte de minim 0.1 ml/h • 100 – 999 ml/h in trepte de minim 1 ml/h • 1000 – 1200 ml/h in trepte de minim 10 m/h • Volumul de infuzat cuprins in intervalul minim 1 - 9 999 ml • Volumul infuzat cuprins in intervalul minim 0.1 - 9 999 ml • Calculare automata a ratei de administrare pe baza volumului de infuzat si a timpului setat • Posibilitatea de modificare a ratei de administrare in timpul infuziei • Functie bolus cu o rata cuprinsa in intervalul minim 10 - 1200 ml/h • Rata de bolus reglabila in pasi de minim 10 ml/h • Volum de bolus cuprins in intervalul minim 0.0 - 100 ml • Functie anti-bolus, cu protectie la bolusul post-ocluzie • Functie de pastrare a venei deschise reglabila in intervalul minim 1 - 20 ml/h • Selectarea nivelului presiunii de ocluzie in intervalul minim 50 - 800 mmHg • Selectarea nivelului presiunii de ocluzie in minim 9 trepte de selectie • Afisare simultana pe ecran: - rata de administrare - volumului infuzat - pictograma pentru nivelul presiunii de ocluzie
15 | Seringa automată | Pompa pentru seringa cu software si interfata in limba romana- - Seringa poate fi montată simplu și ușor pe pompă - prindere manuală foarte rapidă a bridei pistonului seringii montate pe pompă - Seringa este cuprinsă în totalitate pe pompă, evitându-se astfel loviri accidentale ale pistonului seringii și posibilitatea de dezangrenare a seringii - Dispozitivul este recomandat să fie folosit și în cazul nou născuților cu greutate redusă, chiar și pentru prematuri cu greutatea sub 500 grame din secțiile ATI Pediatrie, chirurgie cardiacă, neurochirurgie și în mod special în secțiile ATI - Dispune de ecran LCD de mari dimensiuni, minim : 160 mm x 35 mm, cu o suprafata a ecranului de minim de 50,0 cm2 - Functioneaza cu o gama larga de seringi, de 15 tipuri diferite, de la minim 10 producatori diferiti - Accepta seringi de 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50 ml - Pompa pentru seringa detecteaza si afiseaza automat tipul si capacitatea seringii - Afiseaza min. 5 parametri ai infuziei in paralel pe ecran, cu informatii oferite in mod alfanumeric: Rata de infuzie, Volumul infuzat, Nivelul preselectat al presiunii la ocluzie, Numele medicamentului, Timpul pana la sfarsitul infuziei, Pictograma cu indicarea nivelului de incarcare a acumulatorului - Presiunea este monitorizata in linie cu disc de presiune - Dispune de presiune variabila: reglabila de la 1 la 1000 mmHg in trepte de 1 mmHg - Permite afisarea grafica a tendintei presiunii pentru cel putin 12 ore - Dispune de functie automata pentru reglarea presiunii - Posibilitatea modificarii ratei de infuzie in timpul infuziei - Dispune de functie de mentinere a venei deschise (KVO) cu o rata min. cuprinsa intre 0.1 si 2.5 ml/h - La terminarea infuziei pompa continua sa injecteze mentinand vena deschisa cu rata KVO setata sau cu o rata mai joasa daca aceasta a fost setata astfel - Rata de administrare cuprinsa in intervalul 0,1 – 1200 ml/h - Rata de administrare configurabila in functie de capacitatea seringii astfel: • 0,1 ml/h - 150 ml/h - seringi de 5 ml • 0,1 ml/h - 300 ml/h - seringi de 10 ml • 0,1 ml/h - 600 ml/h - seringi de 20 ml • 0,1 ml/h - 900 ml/h - seringi de 30 ml • 0,1 ml/h - 1200 ml/h - seringi de 50 ml - Rata de administrare a infuziei poate fi setata in pasi de 0.01, 0.1, 1 sau 10 ml/h in functie de capacitatea seringii- Debitul de aerisire din linia de administrare trebuie poate fi purjat cu rate cuprinse intre 100 – 500 ml/h - Dispune de posibilitatea modificarii ratei de infuzie in timpul infuziei - Dispune de capacitatea de a calcula debitul de administrare in functie de timpul si volumul de medicament administrat setat - Acuratetea administrarii ±2% volumetric, pe tot intervalul de debit - Dispuna de un soft de editare al medicamentelor, permitand utilizatorului personalizarea protocoalelor de administrare - Numele medicamentului afisat poate fi introdus si memorat: cu minim 20 de caractere (chiar si cu majuscule) - Dispune de un soft care permite stabilirea a cel putin 30 de profile de administrare, fiecare cu cel putin 100 de nume de medicamente – biblioteca de medicamente - Compatibila cu min. 2 seturi de administrare – set standard luer-lock si set cu disc de presiune integrat - Dispune de soft care permite calcularea automata si dozare bazata pe greutatea pacientului - Dispune de un jurnal de evenimente: in care pot fi inregistrate min. 45 000 evenimente dupa data si ora pe parcursul unui an - Inregistreaza 24 de ore volumul infuzat pe ora - Previne dozarea accidentala, curgerea libera atunci cand se introduce seringa - Dispune de protectie impotriva bolusului accidental atunci cand se porneste infuzia - Dispune de posibilitatea de upgradare cu un soft de siguranta a administrarii medicamentelor cu functie de eliminare a erorilor de dozare - Poate stoca evenimentele de service in dispozitiv - Dispune de porturi RS232, apel asistenta si infrarosu pentru conectare la un computer, la o alta pompa sau la statii de andocare dedicate - Acumulator incorporat, reincarcabil NiMH sau echivalent - Acumulatorul are o autonomie de cel putin 5 ore - Timpul de incarcare al acumulatorului sa fie cat mai scurt: este de 150 minute pana la 90% din capacitatea acestuia - Sistemul de alarmare trebuie poate fi reglat pe minim 3 nivele (incet, mediu, tare) - Posibilitatea de setare a numelui spitalului si sectiei - Dispune de alarme si avertizari pentru: - atingerea nivelului presiunii de ocluzie prestabilit - apropierea si iminenta apropiere a sfarstului infuziei independent de rata de infuzie - sfarsitul infuziei - iminenta descarcarii acumulatorului - lipsa alimentarii de la reteaua de curent alternativ - defectiune interna a dispozitivului - poziționare incorectă a seringii, alegerea incorectă a mărimii seringii - doza incorecta - Alarma audio poate fi oprita la declansarea ei independent de alarma vizuala (mod silentios) - Alarmele tehnice sunt vizualizate pe ecran prin aparitia unui cod de eroare pentru identificarea facila a acestora - Luminozitatea display-ului este reglabila (iluminare pe timpul noptii) - Greutate: maxim 2,5 Kg (fără cablul de alimentare) - Alimentare rețea 115 – 230 V c.a., 50 – 60 Hz - Dispune de indicator pentru alimentarea la rețea și baterie - Standarde de conformitate • Marcaj CE - Conform cu Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale • Conform cu: • EN/IEC 60601-1 • EN/IEC 60601-1-2 • EN/IEC 6061-2-24 • Standard de protectie la particule de apa si praf: IP32 • Conform IEC standard 60529 • Conform cu standardul EN 1789 Garantie 24 luni
16 | Sistem livrare oxid nitric neonatal | Sistem de livrare a oxidului nitric, portabil Sistem de livrare a oxidului nitric, portabil Sistemul să fie dotat cu un analizor ce permite monitorizarea continuă a oxidului nitric (NO), dioxidului de azot (NO2) și a oxigenului (O2) Sistemul să poată fi utilizat atât în spital, cât și în timpul transferului cu ambulanța, cu aeronavă sau elicopter Clasificarea sistemului conform standardului IEC EN60601-1 Clasificarea sistemului în concordanță cu tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: minim Clasa II Grad de protecție împotriva particulelor de apă: minim IP33 Modul de operare al sistemului: continuu Rata de prelevare: minim 220 ml/min Afișaj Afișaj color cu o diagonală a ecranului de minim 4” Indicatori vizuali pentru cel puțin: - Oxid nitric (ppm) - Dioxid de azot (ppm) - Oxigen (%) - Nivelul bateriei - Ocluzia liniei de prelevare - Alimentare curent electric - Suprimare alarmă - Blocare ecran Posibilitate de reglare a luminii de fundal prin apăsarea unui singur buton Echipamentul să fie dotat cu un strat protector detașabil pentru a evita deteriorarea acestuia Posibilitate de montare pe un stand mobil Alarme auditive și vizuale Echipamentul să fie dotat cu alarme auditive și vizuale, codate pe culori, pe minim 3 nivele în funcție de prioritatea acestora Posibilitate de suprimare a alarmelor auditive prin apăsarea unui buton pentru o perioadă de minim 60 de secunde Atunci când alarmele sunt suprimate, pe ecran să apară un indicator În cazul în care o nouă alarmă apare în timp ce alarmele sunt suprimate, alarma auditivă să devină activă automatAlarmele să fie afișate pe ecran sub forma unui mesaj de avertizare codat pe culori în funcție de prioritatea acesteia Posibilitate de reglare a limitelor de alarmă pentru NO, NO2 și O2 Alarme pentru cel puțin: - Oxid nitric ridicat/scăzut - Dioxid de azot ridicat - Oxigen ridicat/scăzut - Nitric oprit - Baterie scăzută - Eroare internă - Pană de curent - Date invalide Echipamentul să fie dotat cu un sistem de siguranță (oprire automată) pentru a evita administrarea accidentală a unor doze peste valorile normale de oxid nitric Interval concentrație, măsurare și acuratețe Oxid nitric minim 0 – 99 ppm Rezoluție oxid nitric minim 1 ppm Dioxid de azot minim 0 – 9 ppm Rezoluție dioxid de azot minim 0.1 ppm Oxigen minim 19 – 100% Rezoluție oxigen minim 1% Debit NO/NO2 minim 0 – 2 l/min Rezoluție debit minim 0.05 l/min Acuratețea sistemului pentru oxid nitric și dioxid de azot minim +/- 2 ppm Acuratețea sistemului pentru debit minim +/- 0.2 l/min Sistemul să permită calibrarea senzorilor prin intermediul unui meniu la pornirea dispozitivului În cazul unei defecțiuni a sistemului sau a ventilatorului, echipamentul să fie dotat cu un kit de rezervă cu regulator, complet pneumatic Echipamentul să fie dotat cu un regulator de rezervă cu un debit fix pentru NO/N2 de minim 0.3 l/min Specificații ale mediului de operare Temperatura de operare minim în intervalul 0 – 35 grade Celsius Umididate relativă în intervalul minim 15 – 90% fără condens Altitudine de funcționare minim 3500 Baterie integrată cu o autonomie de minim 4 ore Sistemul să fie dotat cu senzori pentru analiza NO și NO2 de tip electrochimic, cu o durată de viață de minim 1 an Alimentare curent alternativ: 120-240V AC, 50-60Hz Sistemul să fie compatibil cu cilindrii standard de oxid nitric cu conexiunea CGA626 Garanție – 12 luni
17 | Sistem reducere temperatura corporală | Sistem pentru reducerea temperaturii corpului cu design servo-controlat care monitorizează temperatura pacientului o data la 2 secundeSistemul trebuie să se regleze la fiecare minut pentru a menține o temperatură stabilă a pacientului Sistemul trebuie să fie dotat cu alarme de temperatură în cazul în care temperatura setată diferă cu minim 0,5 grade Celsius față de temperatura setată Sistemul să fie dotat cu un ecran color de mari dimensiuni pentru a afișa temperatura clar Sistemul trebuie să permită setarea unui întreg ciclu de tratament și anume: temperatura, durata de timp, rata de reîncălzire/răcire Sistemul trebuie să înregistreze parametri setați și măsurați la fiecare minut pentru analiză ulterioară Sistemul trebuie să fie dotat cu un ecran/mod stand-by care să permită o vizualizare bună a datelor de pe ecran Sistemul trebuie să fie dotat cu minim trei moduri de funcționare Mod servo-control complet care să permită setarea duratei de timp a tratamentului, a ratei de reîncălzire/răcire și a temperaturii țintă Mod temperatură rectală constantă care să permită setarea: temperaturii țintă; timpul necesar sistemului să ajungă la temperatura țintă; durata de timp pentru care să mențină temperatura setată Mod temperatură a saltelei constantă necesar investigațiilor și monitorizării pacientului Sistemul trebuie să permită setarea a minim 5 profile de tratament Sistemul trebuie să fie compatibil atât cu accesorii de unică folosință, cât și cu accesorii reutilizabile În cazul întreruperii alimentării cu curent, echipamentul trebuie să se repornească cu ultimele setări utilizate Sistemul trebuie să mențină normotermia după reîncălzire Sistemul trebuie să permită exportul datelor pe USB Date tehnice: Modulul de răcire să fie termoelectric Sistemul hidraulic să aibă o rată a fluxului de până la 300 ml Alimentarea electrică să se facă de la o sursă de curent de 200 – 240V Sistemul să fie dotat cu alarme pentru minim: temperatură ridicată/scăzută, temperatură setată Sistemul trebuie să fie certificat ca și Clasa I de echipamente medicale, tip protecție BF
18 | Aspirator portabil | Unitate de aspirație portabilă compatibilă cu toate categoriile de pacienți începând de la nou-născut la adult Unitatea să poată fi configurată cu recipiente de aspirație de 250-350 ml sau 700-900 ml Dimensiuni maxime ale aparatului atunci când este configurat cu recipientul de 300 ml: 18-20 cm x 25-27 cm x 7-9 cm Dimensiuni maxime ale aparatului atunci când este configurat cu recipientul de 800 ml: 23-25 cm x 18-20 cm x 23-25 cm Greutatea aparatului să nu depășească 2 kg Aparatul să fie în conformitate cu Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitive medicale Aparatul să fie în conformitate cu standardul aplicat pentru echipamente destinate transportului RTCA/DO-160G Debitul de aer liber la intrarea vid să fie de minim 30 LPM Capacitatea de vid maxim 600 mmHg Intervalul de vid să fie cuprins între 50 – 600 mmHg Acuratețea indicatorului de vid să fie de minim +/- 5% Nivelul de zgomot să nu depășească 70 dbA Aparatul să permită alimentarea cu curent alternativ de 100 – 240 V, 50 – 60 Hz Aparatul să fie dotat cu o baterie internă, reîncărcabilă, de tip NiMH de 12V, cu o autonomie de minim 30 de minute Durata de încărcare completă a bateriei să nu depășească 6 ore Aparatul să permită alimentarea cu curent printr-un cablu de alimentare cu curent continuu de la vehicul (12 V) Modul de funcționare să permită operarea intermitentă: 30 de minute pornit, 30 de minute oprit Intervalul de temperatură pentru funcționarea optimă a aparatului să fie între 0 și 40 de grade Celsius Umiditatea relativă de funcționare să fie cuprinsă între 0 și 95% fără condens
19 | Transluminator | Transiluminatorul trebuie sa fie un dispozitiv portabil, alimentat de baterii, care este o sursă de lumină menită să transmită lumina prin tesuturi pentru a ajuta la examinarea pacientilor. • Luminile LED trebuie sa se răceasca la atingere pentru siguranța pacientului • Sa pot efectua setări multiple de lumină pentru preferințele utilizatorului: Lumini albe si rosii cu diverse orientari • Sa aibe un design ergonomic pentru confortul clinicianului • Sa aibe dimensiune compactă pentru utilizare în incubator • Sa pot ilumina venele, arterele și alte structuri interne • Sa fie proiectat pentru a se opri înainte ca luminile să devină ineficiente • Sa aibe inclusa bateria /bateriile incluse tip AA si sa poata fi folosit minim 2 ore de utilizare continuă • Sa nu fie fabricat din latex de cauciuc natural sau plastifiant DEHP
20 | Umidificator ventilator transport neonatal | Dimensiuni maxime: 150 mm x 175 mm x 140 mmGreutate redusă de maxim 3 kg fără cameră de umidificare Alimentare curent alternativ 220V Modul invaziv: Performanță umiditate minim 35 mg/L Rata debitului maxim 60 l/min Controlul temperaturii camerei să se facă în intervalul minim de 35,5 – 40 grade Celsius Controlul temperaturii aerului să se facă în intervalul minim 35 – 39 grade Celsius Timpul de încălzire să fie de maxim 40 minute Modul neinvaziv/mască: Performanță umiditate minim 13 mg/L Rata debitului maxim 120 l/min Controlul temperaturii camerei să se facă în intervalul minim de 32 – 35 grade Celsius Controlul temperaturii aerului să se facă în intervalul minim 29 - 33 grade Celsius Timpul de încălzire să fie de maxim 35 minute Condiții de operare: Temperatura de operare ambientală să fie în intervalul minim de 20 – 25 grade Celsius Intervalul de afișare al temperaturii minim 15 – 65 grade Celsius Acuratețea de măsurare a temperaturii gazului minim +/- 2 grade Celsius Nivelul de alarmă să fie mai mare de 50 dBA la o distanță de 1 m Echipamentul să fie clasificat din punct de vedere electric Clasa I, tip BF Garanție 24 luni
21 | Ventilator transport neonatal | Aparatul este destinat suportului ventilator mecanic pentru nou-născuți și copii în ATI (TI) și pentru transport intra și interspitalicescAparat ventilație: Sa poata ventila 2 grupuri de pacienti : nou nascuti, cu greutate pana la 0.2 kg si pacienti pediatrici cu greutate peste 3kg Greutate maximă de 7 kg cu mâner și baterie Aparatul să fie dotat cu un mâner pentru a facilita transportul Autonomia bateriei să fie de minim 4 ore cu posibilitatea de extindere a autonomiei la 8 ore prin instalarea unui acumulator suplimentar Aparatul să fie dotat cu o turbină integrate astfel încât să nu necesite aer comprimat sau un alt gaz motor ca să funcționeze Aparatul să poată fi conectat atât la o sursă de oxigen de înaltă presiune de 2,5 – 6 bar, cât și la joasă presiune sub 15 l/min Aparatul să poată fi alimentat electric atât de la o sursă de curent alternativ de 220V, cât și de la o sursă de curent continuu (sursă auto) în intervalul de tensiune de 12 – 28V Aparatul să fie certificate IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 794-3 și ISO80601-2-12, EN 1789 pentru ambulanțe și EN 13718-1 și RTCA/DO-160G pentru transport aerian Aparatul să fie fiabil ventilației pacientului atât în interiorul cât și în afara spitalului (ambulanță, elicopter, aeronavă sau vapor) Aparatul să fie protejat pe toate muchiile de un material elastic, pentru protecție Caracteristici de siguranță: Aparatul să fie echipat cu alarmă acustică și vizuală pentru parametri, cu minim 3 nivele de prioritate - Presiune înaltă/scăzută în circuitul pacientului - Căderea tensiunii - Întreruperea furnizării de gaz - Nivel scăzut de încărcare al bateriei
Moduri de ventilație: Aparatul să fie capabil să furnizeze minim următoarele moduri de ventilație incorporate: - Ventilație controlată în presiune, bifazică ce permite respirația liberă atât la nivelul de presiune setat, cât și la PEEP - Ventilație controlată în presiune, intermitent sincronizată cu respirația pacientului - Respirație spontană asistată cu suport de presiune- Respirație spontană pe două nivele alternative de presiune pozitivă, cu suport presional la respirația spontană - Ventilație controlată în volum, cu volum țintă setat și livrat la cea mai mica presiune posibilă, sincronizată cu respirația pacientului - Ventilație controlată cu volum constant, intermitent sincronizată cu respirația pacientului, care permite respirația spontană - Ventilație adaptive în buclă închisă ce asigură minut-volumul setat cu respectarea strategiilor de protecție pulmonară - Ventilație în caz de apnee - Moduri de ventilație pe mască: Respirație spontană pe mască, asistată, cu suport presional Respirație pe mască asistată, cu suport presional care livrează respirații obligatorii în cicluri temporizate - CPAP nazal cu compensare pierderi - CPAP nazal controlat în presiune cu compensarea pierderilor - Aparatul să permită administrarea de medicamente prin nebulizare
Controlul parametrilor: Aparatul să fie echipat cu următorii parametri reglabili de control, asigurând minim domeniul menționat: Volum curent minim 2 – 2000 ml Frecvența respirației 4 – 80 /min, si 1 – 80 /min pentru DuoPAP și APRV Raport I:E minim 1:9 – 4:1 și 1:599 – 149:1 pentru DuoPAP Presiunea de control minim 5 – 60 cmH2O la care se adaugă PEEP Suportul de presiune minim 0 – 60 cmH2O la care se adaugă PEEP Presiunea de control neonatal minim 0 – 45 cmH2O la care se adaugă PEEP Suportul de presiune neonatal minim 0 – 45 cmH2O la care se adaugă PEEP Rampa de presiune minim 0 – 2000 ms pentru adult și 0 – 600 ms pentru neonatal PEEP minim 0 – 35 cmH2O pentru pediatric și 3 – 25 cmH2O pentru neonatal Vârful de flux pentru pediatric: 260 l/min Vârful de flux pentru neonatal: 40 l/min Sensitivitatea trigger-ului de flux minim 0,1 – 20 l/min Concentrația de oxigen 21 – 100% Minut-volumul țintă 25% - 350% Timpul de inspir 0,1 – 12 sec
Monitorizare:Aparatul să permită monitorizarea pentru următorii parametri, asigurând afișarea acestora pe ecranul aparatului Saturația periferică de oxigen, frecvența cardiac Presiunea în circuitul pacientului (curba de presiune) Minut volumul expirat (valoare numerică) Frecvența respirației Frecvența respirațiilor spontane înregistrate Concentrația de oxigen în căile aeriene Volumul tidal expirat și inspirat Presiunea de vârf Presiunea medie Presiunea de platou Minut volum pierderi Parametrii măsurați sau calculați de capnograph (CO2, FetCO2, PetCO2, Vtalv, Vtalv/min. VeCO2, ViCO2, VDaw) Alarme: Aparatul să fie echipat cu minim următoarele alarme, reglabile de către operator: Presiunea în căile respiratorii înaltă/scăzută Frecvența respirației înaltă/scăzută Sa aibe furtune cu cuple rapide pentru buteli Echipamentul sa aibe manual de utilizare in limba romana si sa fie insotit de trainingul personalului medical Garanție 24 luni
| Instalatie fixa de oxigen | Butelii de oxigen din otel: 2 bucati a 10 litri - Reductoare de presiune prevazute cu manometru pentru 2 butelii a 10 litri - Conexiune rapida (standard DIN si British) pentru debitmetru, localizat pe peretele lateral stang - Umidificator cu posibilitate de conectare la conexiune rapida (standard DIN) - Debitmetru (cu posibilitate de conectare la conexiunea rapida standard DIN) cu o capacitate maxima de cel putin 15l/minut, ventil de reglare, tubulatura si masca faciala – 1 buc - Conexiune rapida (standard DIN si British) pentru ventilator situata pe peretele lateral stang (opus zonei scaunelor)
22 | Oxigen portabil | 1 butelie a 5 litri (din otel), cu loc de fixare in ambulanta, prevazuta cu husa de protectie si transport. - Reductor de presiune cu debitmetru, cu o capacitate maxima de cel putin 15 1/minut, ventil de reglare, plus conexiune rapida pentru ventilator prevazuta integrat in reductor.
23 | Sistem de perfuzie proiectat pentru a permite administrarea fluidelor incalzite | Sistem de perfuzie proiectat pentru a permite administrarea fluidelor incalzite la 37°C ± 2°C:- 1 buc. (poate fi combinat cu dispozitivul de perfuzie sub presiune) - alimentare la 12 V in compartimentul pacientului - suport fixare in ambulanta
24 | Suport perfuzie | Pe bara eurorail , pe cart, in partea din spate a cartului, fara balans - Minim 2 pungi perfuzie

## Sheet1 (2)
LISTA DISPOZITIVE MEDICALE
DIN DOTAREA UNITĂȚILOR MOBILE DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ
Nr. crt. | Denumire echipament medical
1 | Analizor gaze sangvin și electroliți
2 | Bilirubinometru neonatal
3 | Butelie aer
4 | Butelie oxid nitric
5 | Butelie oxigen
6 | Cart echipamente medicale neonatale
7 | Defibrilator neonatal
8 | Dispozitiv de screening rapid neonatal
9 | Dispozitiv pentru administrare fluide încălzite
10 | Incubator transport
11 | Monitor funcții vitale neonatal
12 | Monitor transcutanat neonatal
13 | Pompă enterală
14 | Pompă volumetrică
15 | Seringa automată
16 | Sistem livrare oxid nitric neonatal
17 | Sistem reducere temperatura corporală
18 | Aspirator portabil
19 | Transluminator
20 | Umidificator ventilator transport neonatal
21 | Ventilator transport neonatal
22 | Instalatie fixa de oxigen
23 | Oxigen portabil
24 | Sistem de perfuzie proiectat pentru a permite administrarea fluidelor incalzite
25 | Suport perfuzie